## 化学试剂配制表
化学试剂配制表
序号 | 试剂名称 | 作用 | 试剂浓度 | 组分（按照1L溶液的量计算） | 配制方法 | 保存方法 | 建议有效期 | 配置次数 | 备注
1 | 基准液 | ①测试样品过程中清洗膜传感器、玻璃电极，并基准液中测量电势 ②膜传感器的长期浸泡维护液（除了甜味传感器），在膜表面形成溶液膜（检测必备），膜电极检测样品之前最少浸泡30min ③甜味传感器长期不使用时，可在基准液中浸泡维护，但在使用时一定要在甜味传感器前处理浸泡液中最少浸泡30min | 0.3mM 酒石酸 + 30mM KCl | 0.045 (0.044-0.046g) g/L 酒石酸 + 2.2365 (2.19-2.28g) g/L KCl | 实际配置4L，加0.18g酒石酸、8.946g KCl于1L容量瓶中，加纯水定容，摇匀倒入4L壶中；再用1L容量瓶加入3L纯水；将壶摇匀 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 1月2壶（8L），实际使用中室温保存即可
2 | 正电极 膜清洗液 | ①测试样品过程中清洗膜电极、玻璃电极 | 0.1mol/L KCl + 0.01mol/L KOH + 30%乙醇（最少95%体积分数浓度的乙醇） | 7.46g KCl + 0.56g KOH + 300ml无水乙醇 | 1L容量瓶，加7.46gKCl、500ml纯水，摇匀；再加300ml无水乙醇，摇匀；再加0.56gKOH，摇匀，定容 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 1月1L，实际使用中，清洗液室温保存即可，有效期3月
3 | 负电极 膜清洗液 | ①测试样品过程中清洗膜电极、玻璃电极 | 100ml 1mol/L 盐酸 + 30%乙醇（最少95%体积分数浓度的乙醇） | 300ml无水乙醇 + 8.3ml 浓盐酸 (市售浓盐酸质量分数36%-38%，约为12mol/L；8.3ml浓盐酸等同于100ml 1mol/L 盐酸) | 1L容量瓶，加500ml纯水、300ml无水乙醇，摇匀；再加8.3ml浓盐酸，摇匀定容 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 2月1L，实际使用中，清洗液室温保存即可，有效期3月
4 | 膜传感器+玻璃参比电极内部液 | ①内部银电极针导电用 ②膜传感器 1个月更换一次内部液，更换不需要纯水冲洗，但每次更换之后需要在浸泡维护液里面浸泡活化24小时 ③玻璃参比电极直接在每次试验后更换掉内部液，更换之后可直接使用，不需要重新活化，原因在于玻璃电极测试的时候会导致内部液离子的流失 | 3.33mol/L KCl + 10mg 氯化银 | 248.2g KCl + 10mg 氯化银 | 实际配置250ml，取l 3.33mol/L KCl于250ml容量瓶中定容，倒入烧杯中，加入2.5mg 氯化银，使用磁力搅拌器至少搅拌8小时 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 实际使用中室温避光保存即可
5 | 玻璃电极 浸泡维护液 | ①防止玻璃电极内部液离子的流失 | 3.33mol/L KCl | 248.2g KCl | 加248.2g KCl于900ml纯水中，超声使之完全溶解，定容于1L容量瓶 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 实际使用中室温避光保存即可
6 | 甜味传感器前处理浸泡液 | ①膜表面形成溶液膜，甜味传感器检测样品之前最少浸泡30min ②甜味传感器浸泡维护液 | / | 成分未知，需向厂家购买（联系盈盛恒泰），1260元/500ml | 建议长期使用，每3个月购买一瓶；实际使用过程中试剂仍为无色透明，没有变黄就可继续使用 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 实际使用中取100ml室温保存，其余部分5℃冰箱冷藏保存
15 | 内部液更换时间 | 膜传感器 一个月更换一次内部液，更换不需要纯水冲洗，但每次更换之后需要在浸泡维护液里面浸泡活化24小时；玻璃参比电极直接在每次试验后更换掉内部液，更换之后可直接使用，不需要重新活化，原因在于玻璃电极测试的时候会导致内部液离子的流失。
16 | 浸泡维护液更换时间 | 3天更换一次，防止传感器长微生物、发霉
序号 | 试剂名称 | 作用 | 试剂浓度 | 组分（按照1L溶液的量计算） | 配制方法 | 保存方法 | 建议有效期 | 配置次数 | 备注
7 | 咸味-标准样品 | 确定传感器输出数值在标准范围内，确定传感器是否损坏 | 0.0003mol/L 酒石酸 + 0.3 mol/L KCl | 0.045g/L 酒石酸 + 22.365g/L KCl | 实际配置250mL；加0.01125g酒石酸、5.59125g KCl于250ml容量瓶中，加纯水定容，摇匀 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 5℃冰箱冷藏保存
8 | 酸味-标准样品 | 确定传感器输出数值在标准范围内，确定传感器是否损坏 | 0.003mol/L 酒石酸 + 0.03 mol/L KCl | 0.45g/L 酒石酸 + 2.2365g/L KCl | 实际配置250mL；加0.1125g酒石酸、0.5591g KCl于250ml容量瓶中，加纯水定容，摇匀 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 5℃冰箱冷藏保存
9 | 鲜味-标准样品 | 确定传感器输出数值在标准范围内，确定传感器是否损坏 | 0.0003mol/L 酒石酸 + 0.03mol/L KCl + 0.01mol/L谷氨酸钠 | 0.045g/L 酒石酸 + 2.2365g/L KCl + 1.691g/L 谷氨酸钠 | 实际配置250mL；加 0.4228g谷氨酸钠于250ml容量瓶中，加基准液定容，摇匀 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 3天 | 5℃冰箱冷藏保存3天
10 | 苦（+）-标准样品 | 确定传感器输出数值在标准范围内，确定传感器是否损坏 | 0.0003mol/L 酒石酸 + 0.03mol/L KCl + 0.0001mol/L金鸡纳碱单盐酸盐 | 0.045g/L 酒石酸 + 2.2365g/L KCl + 0.0361g/L 金鸡纳碱单盐酸盐（盐酸奎宁） | 实际配置250mL；加 0.0090g盐酸奎宁于250ml容量瓶中，加基准液定容，摇匀 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 5℃冰箱冷藏保存 | Quinine chloride，金鸡纳碱单盐酸盐，分子式为C20H24N2O2·HCl
11 | 苦（-）-标准样品 | 确定传感器输出数值在标准范围内，确定传感器是否损坏 | 0.0003mol/L 酒石酸 + 0.03mol/L KCl + 0.01VOL%（体积百分比）iso-alpha acid | 0.045g/L 酒石酸 + 2.2365g/L KCl + 0.1 ml/L iso-alpha acid | 实际配置250mL；移液枪加 0.025 ml iso-alpha acid于250ml容量瓶中，加基准液定容，摇匀 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 5℃冰箱冷藏保存
12 | 涩味-标准样品 | 确定传感器输出数值在标准范围内，确定传感器是否损坏 | 0.0003mol/L 酒石酸 + 0.03mol/L KCl + 0.05% tannic acid | 0.045g/L 酒石酸 + 2.2365g/L KCl + 0.5g tannic acid | 实际配置250mL；加0.125g tannic acid于250ml容量瓶中，加基准液定容，摇匀 | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 5℃冰箱冷藏保存
13 | iso-alpha acid | 粘性液体，冰箱冷藏以保证精确，溶液天然易分层，使用需摇匀 | 配置 苦（-）标准样品 | 使用前放置到室温，粘性很高易分层，使用前上下颠倒摇匀大约20次，在光亮处查看确保摇匀，使用完立即放到冰箱冷藏 |  | 5℃冰箱冷藏，使用前放置到室温 | 1个月 | 5℃冰箱冷藏保存
14 | 金鸡纳碱单盐酸盐（盐酸奎宁） | 黄色粉末 | 配置 苦（+）标准样品 |  |  | 室温避光保存 | 1个月 | /
15 | 内部液更换时间 | 膜传感器 一个月更换一次内部液，更换不需要纯水冲洗，但每次更换之后需要在浸泡维护液里面浸泡活化24小时；玻璃参比电极直接在每次试验后更换掉内部液，更换之后可直接使用，不需要重新活化，原因在于玻璃电极测试的时候会导致内部液离子的流失。
16 | 浸泡维护液更换时间 | 3天更换一次，防止传感器长微生物、发霉

## 样品前处理
| 样品种类 | 样品代表 | 注意事项
1 | 粉末化学药品 | 药品、化学试剂 | 粉末样品需达到0.01mol/L KCl | KCl作为电解质使传感器输出数值更稳定
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11