SA402B Plus-EX电子舌操作规程

服务器设置

- 打开电子舌主机开关（按下绿色按钮），同时打开服务器；

- Log in

- 输入用户名密码，User Name/Password 选择用户名/密码（liyang/1）；

- 点击Measurement Settings（测试设定）；

- Collective Setting of Measurement Methods→Select an instrument（选择电子舌）→next；

- Selection of Storage Location（选择存放位置，对应控制面板，一般选择1-5）→next；

- Settings of Measurement Procedure（设置测试步骤）→Selection from List（从列表中选择）→选择标准方法即可（如20111214Beer），也可根据实验自行编辑→next→next；

- Settings of Sensor Set（设置传感器）→Selection from List（从列表中选择）→选择食品检测常用传感器即可（如20111214），也可根据实验自行编辑→next→next；

- Settings of Sample Set（设置样品集）→New Creation（根据测试样品进行设置）→Creation of New Sample Set Sample Set（依次输入样品名称）→Register；

- Setting of Other Conditions（其他设置）→Measurement Name（输入本次测试名称）→Time of Measurement（输入循环次数，一般为4次，甜味5次）→next；

- Confirmation（确认）→Details（核对详细信息）→Back to Main Menu Screen（返回主菜单）

控制面板操作

- 输入用户名/密码（INSENT/6609）→Log in；

- Normal Measurement→Next；

- 选择要测试的实验（在服务器上设置的存储位置一致），选择实验后将显示该实验的基本信息（名称、测试周期、方法、传感器和样品）→Next；

- 依次核对样品信息、传感器集、测试方法是否和本次实验一致，依次点击Next；

- OK（机械臂自动抬起转动，自动归位）；

- 根据控制面板的所示，正确安装传感器（转接头必须取下进行安装）→Next；

- 是否进行传感器自检，YES/NO（根据需求自行选择）；

- 点击NO不进行传感器自检，则进入本次测试环节，根据控制面板提示，依次放置样品、参比溶液、清洗溶液→Next；

- 准备就绪后点击OK，进入测试界面；

- 点击Start开始实验；

- 实验结束后及时清理样品与试剂，妥善处理传感器，并将仪器周围擦拭干净；

- 点击OK退出到开始界面→Shutdown（关机）